## Tehnička spec JED-N 39-2020
Hrvatska agencija za polljoprivredu i hranu
Nabava perilice za pranje laboratorijskog posuđa
Evidencijski broj nabave: JED-N 39-2020 |  | Prilog III/1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Naziv i model ponuđenog uređaja
Obvezno dostaviti originalnu brošuru ili katalog za ponuđeni uređaj
Profesionalna laboratorijska perilica
Specifikacija | Opis | Karakteristike ponuđenog uređaja (DA/NE)
Sustav | Sučelje/ekran: ekran na dodir veličine 3,5" ili veći | DA NE
| min. 40 programa pranja, od koji barem 30 korisnički podesivih | DA NE
| Temperatura pranja: do min. +95°C | DA NE
| Sušenje: dvostruko sušenje - sušenje komore pranja i injektorsko sušenje kroz mlaznice pranja, s HEPA filtriranim zrakom | DA NE
| Materijal izrade komore pranja, sifona komore, mlaznica pranja, vrata i košare: nehrđajuči čelik 316L ili bolje | DA NE
| Izolacija komore i vrata | DA NE
| Uređaj izrađen od nehrđajućeg čelika 304L ili bolje | DA NE
| Nivo pranja: 4 nivoa pranja, s doziranjem tekućine pranja na svaki pojedini nivo | DA NE
| Nosači košara: teleskopske vodilice za lakše manipuliranje košarama, na svim nivoima pranja | DA NE
| Košare za istovremeno pranje: 3, sve košare izmjenjive po svim nivoima pranja | DA NE
| Vrata s otvaranjem prema dolje, s utorima za pozicioniranje košara i automatskim zaključavanjem za vrijeme rada | DA NE
| Priključci za vodu: hladna, topla, demineralizirana pod pritiskom | DA NE
| Spremnik kemikalija: integrirano spremište za min. 2 spremnika od min. 10L i detektori niskog nivoa kemikalija s alarmom - u slučaju nedovoljnog nivoa kemikalija moguće dolijevanje kemikalije i nastavak započetog ciklusa pranja | DA NE
| Dozirne pumpe za kemikalije: min. 2, s automatskim doziranjem i detektorom nivoa tekućine | DA NE
| Rotirajuće mlaznice pranja: 2, u dnu i na stropu komore pranja | DA NE
| Sučelje: USB s prednje strane perilice | DA NE
| Min. 4 razine prava pristupa zaštićen s lozinkom | DA NE
| Dokumentiranje ciklusa pranja u internu memoriju perilice | DA NE
| Temperaturni senzor: Pt1000 | DA NE
Tehnički podaci | Vanjske dimenzije (ŠxVxD): max. 609x1643x752 mm | DA NE
| Dimenzije košare (ŠxVxD): min. 535x644x520 mm | DA NE
| Potrošnja vode po jednom ciklusu unutar programa pranja: max. 16 L | DA NE
| Volumen komore pranja: min. 180 L | DA NE
| Ukupna potrebna snaga: 7/10 kW ovisno o vrsti priključka | DA NE
| Razina buke: ≤ 65dB | DA NE
| Masa: max. 150 kg | DA NE
Dodaci za perilicu | Priključak za struju 380-400V 3N+PE 50Hz | DA NE
| Košara za pranje posuđa širokog grla s mrežom po cijeloj površini košare | DA NE
| Košara za pranje posuđa uskog grla sa 36 mlaznica različitih visina | DA NE
Ostalo - obveze ponuditelja | Puštanje u rad | DA NE
| Zapis o instalaciji (IQ) sastavni dio isporuke | DA NE
| Instalacijom obuhvaćena provjera rada uređaja, jedan kompletan ciklus pranja | DA NE
Jamstva | 12 mjeseci | DA NE
ZA PONUDITELJA:
U ______________________________ |  | _________________________
(mjesto i datum) |  | (potpis odgovorne osobe)